Zadanie nr 1.1: Diatermia krótkofalowa – 1 szt.

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Model, typ, nr katalogowy: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017 r. |  |

|  | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-kanałowy aparat do terapii impulsowym polem magnetycznym wielkiej częstotliwości | Tak |  |
|  | 2 kanały (zabiegi na większej powierzchni ciała lub na dwóch różnych obszarach jednocześnie) | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD | Tak |  |
|  | 38 procedur terapeutycznych wprowadzonych przez producenta | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do pamięci conajmniej 45 własnych procedur terapeutycznych | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych programów terapeutycznych | Tak |  |
|  | Możliwość zmian parametrów zabiegów | Tak |  |
|  | Automatyczna identyfikacja elektrod | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w 4 kółka | Tak |  |
|  | Średnia moc w impulsie (dla elektrody 140 mm): przy pracy jednokanałowej – 70 W, przy pracy dwukanałowej – 2 x 40 W. | Tak |  |
|  | Średnia moc w impulsie ( dla elektrody 80 mm): przy pracy jednokanałowej – 32 W, przy pracy dwukanałowej – 2 x 32 W. | Tak |  |
|  | Częstotliwość – 27,12 MHz | Tak |  |
|  | Moc szczytowa w impulsie – 200 W | Tak |  |
|  | Szerokość impulsu: w zakresie od 65 – 400 (s | Tak |  |
|  | Częstotliwość powtarzania impulsów: przy pracy jednokanałowej 25 do 875 Hz, przy pracy dwukanałowej 25 do 500 Hz. | Tak |  |
|  | Czas zabiegu : 0 – 60 min | Tak |  |
|  | Maksymalny pobór mocy 700 W | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V,50 Hz | Tak |  |
|  | Wyposażenie: 2 ramiona 2 przewody do aplikatorów 2 aplikatory typu cewka (140 mm) | Tak |  |
|  | Warunki serwisu gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja producenta min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Bezpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak/Nie |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak/Nie |  |
|  | Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | Bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta) | Tak |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu | Podać |  |
|  | Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3) | Podać |  |
|  | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | Podać |  |

Zadanie nr 1.2: Stół do trakcji kręgosłupa – 1 szt.

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Model, typ, nr katalogowy: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017 r. |  |

|  | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | stół z elektryczną regulacją wysokości, sterowany za pomocą przełącznika ramowego, który to za pomocą czujnika magnetycznego steruje zmianą wysokości leża. | Tak |  |
|  | zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. | Tak |  |
|  | cztery stopki z zespołem unoszonym za pomocą dźwigni nożnej czterech kół jezdnych, ułatwiających transport stołu; | Tak |  |
|  | regulacja wysokości stołu od 57 do 102 cm (1 cm. | Tak |  |
|  | długość maksymalna leża 211 cm, sekcja przednia 72cm, sekcja środkowa 20 cm, sekcja tylna 119 cm (1 cm | Tak |  |
|  | płaszczyzna mocowania leża z blokadą położenia ruchomej części leżyska, | Tak |  |
|  | leże pacjenta stanowiące część aplikacyjną stołu do trakcji, umożliwia zajęcie dogodnej do trakcji pozycji, regulację kątów uniesienia sekcji przedniej oraz regulację położenia ruchomej części leżyska | Tak |  |
|  | regulacja kąta uniesienia sekcji przedniej 0-850. | Tak |  |
|  | regulacja przesuwu sekcji tylnej 10cm. | Tak |  |
|  | szerokość leża 64 cm. | Tak |  |
|  | obciążenie stołu 200 kg. | Tak |  |
|  | waga stołu nie większa niż 130 kg. | Tak |  |
|  | stół wyposażony w specjalny wysięgnik z półką do mocowania ciągnika do trakcji | Tak |  |
|  | wysięgnik posiada możliwość ustawiania kątowego względem leżyska, co powala na wykonywanie trakcji asymetrycznej | Tak |  |
|  | podstawa ciągnika trakcyjnego posiada możliwość obrotu o kąt ± 90° oraz skokową blokadę położenia co ~13° | Tak |  |
|  | ciągnik do trakcji z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym | Tak |  |
|  | tryb pracy i typy wykonywanej trakcji: statyczny, przerywany i cykliczny | Tak |  |
|  | procedury użytkownika: 80 miejsc w pamięci aparatu | Tak |  |
|  | siła trakcji (rozciąganie): 0 – 90 kg | Tak |  |
|  | zegar zabiegowy: 0 – 90 minut | Tak |  |
|  | regulacja czasu impulsu: 0 – 90 s | Tak |  |
|  | regulacja czasu relaksacji: 0 – 90 s | Tak |  |
|  | regulacja prędkości: 30%, 50%, 100% | Tak |  |
|  | baza gotowych protokołów klinicznych dla odcinka szyjnego i lędźwiowego | Tak |  |
|  | możliwość zapisywania danych zabiegowych na karcie chipowej | Tak |  |
|  | wbudowany atlas anatomiczny: fizjologiczny i patologiczny | Tak |  |
|  | na wyposażeniu systemu: podpórki do fleksji pasy mocujące przystawka do odcinka szyjnego stabilizer pneumatyczny stół ciągnik modół EMG zintegrowany z ciągnikiem | Tak |  |
|  | Warunki serwisu gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja producenta min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Bezpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak/Nie |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak/Nie |  |
|  | Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | Bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta) | Tak |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu | Podać |  |
|  | Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3) | Podać |  |
|  | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | Podać |  |

Zadanie nr 1.3: Aparat ultradźwiękowy – 1 szt.

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Model, typ, nr katalogowy: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017 r. |  |

|  | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uniwersalny aparat do terapii ultradźwiękowej | Tak |  |
|  | Wodoszczelna konstrukcja głowicy, umożliwiająca wykonywanie zabiegów terapeutycznych w środowisku wodnym | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania dwóch trybów pracy: fali ciągłej i pulsującej w ultradźwiękach | Tak |  |
|  | Głowica dwuczęstotliwościowa pracującą na 2 częstotliwościach 1 / 3 MHz o powierzchni 1 lub 4 cm2 | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w dwa gniazda do podłączenia głowic | Tak |  |
|  | Głowica wyposażona w kontrolę kontaktu z ciałem pacjenta (wskaźnik graficzny i dźwiękowy) z automatycznym wyłącznikiem pracy aparatu przy braku kontaktu | Tak |  |
|  | Współczynnik wypełnienia fali ciągłej i pulsującej w ultradźwiękach 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100% | Tak |  |
|  | Funkcjonalność czyli leczenia poprzez: Cel terapii min. 15 Wskazania min. 23 Programy diagnostyczne min.1 Programy wolne min. 50 | Tak |  |
|  | Wybór rodzaju terapii za pomocą: 1) wyboru metody 2) wyboru listy wskazań zabiegowych 3) wyboru numeru programu terapeutycznego | Tak |  |
|  | Możliwość modyfikowania wbudowanych programów z opcją przywrócenia ustawień fabrycznych | Tak |  |
|  | Baza przeciwwskazań i wskazówek dla wybieranych parametrów i sposobów leczenia | Tak |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny z regulacją kontrastu | Tak |  |
|  | Wymiary: 124 x 268 x 295 mm Waga: 3,65 kg | Tak |  |
|  | Warunki serwisu gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja producenta min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Bezpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak/Nie |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak/Nie |  |
|  | Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | Bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta) | Tak |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu | Podać |  |
|  | Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3) | Podać |  |
|  | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | Podać |  |

Zadanie nr 1.4: Urządzenie do wytwarzania pola o wysokiej częstotliwości – 1 szt.

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Model, typ, nr katalogowy: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017 r. |  |

|  | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolorowy, dużych rozmiarów (5,7”) ekran graficzny z panelem dotykowym | Tak |  |
|  | Obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym | Tak |  |
|  | Wykonywanie 4 zabiegów magnetoterapii niezależnych w czasie (po 2 na kanał) oraz 1 zabiegu laseroterapii | Tak |  |
|  | Kształty zmian pola magnetycznego: sinusoida, prostokąt, trójkąt unipolarne i bipolarne | Tak |  |
|  | MX1 - kolejna zmiana kształtów, przy stałej częstotliwości MX2 - kolejna zmiana kształtów, z jednoczesną zmianą częstotliwości | Tak |  |
|  | Częstotliwość zmian pola magnetycznego 1-100 Hz | Tak |  |
|  | Zmiana indukcji pola magnetycznego 0-20 mT | Tak |  |
|  | Czas impuls / przerwa 0.5-8 s | Tak |  |
|  | Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń | Tak |  |
|  | Możliwość zapisywania własnych programów zabiegowych | Tak |  |
|  | Wyposażenie: Aplikator 600 nm + podnośnik, Aplikator 600 nm + leżanka, Aplikator 315 nm + wózek, Aplikator 200 nm + wózek, stolik pod aparat mocowany do leżanki | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V / 50Hz / 400W Masa aparatu 6,2 kg Rozmiar sterownika 142 x 364 x 335 [mm] [mm] [wysokość, szerokość, głębokość] | Tak |  |
|  | Warunki serwisu gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja producenta min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Bezpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak/Nie |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak/Nie |  |
|  | Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | Bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta) | Tak |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu | Podać |  |
|  | Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3) | Podać |  |
|  | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | Podać |  |

Zadanie nr 1.5: Wirówka do kończyn górnych – 1 szt.

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Model, typ, nr katalogowy: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017 r. |  |

|  | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System spustu i napełniania o dużych średnicach, skracający czas napełniania wirówki | Tak |  |
|  | Hydromasaż przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy) | Tak |  |
|  | Nowoczesne dysze z możliwością kontroli kierunku i siły | Tak |  |
|  | Półautomatyczny korek, zezwalający na uniknięcie kontaktu ze spuszczaną wodą | Tak |  |
|  | Elektroniczny panel sterowania pracą wirówki | Tak |  |
|  | Komora zabiegowa wykonana z akrylu o łagodnych profilach, pozwalająca na łatwe utrzymanie wirówki w czystości | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed pracą pompy „na sucho” | Tak |  |
|  | Wskazanie temperatury wody w niecce | Tak |  |
|  | 44 dysz powietrznych do masażu | Tak |  |
|  | Pojemność zabiegowa: od 30 do 48 l ( 3l | Tak |  |
|  | Pobór mocy: 0,9 kW | Tak |  |
|  | Wymiary (dł. x szer. x wys.): 900 mm x 950 mm x 920 mm | Tak |  |
|  | Masa: 60 kg | Tak |  |
|  | W zestawie krzesło dla pacjenta | Tak |  |
|  | Warunki serwisu gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja producenta min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Bezpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak/Nie |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak/Nie |  |
|  | Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | Bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta) | Tak |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu | Podać |  |
|  | Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3) | Podać |  |
|  | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | Podać |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

Oświadczam, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

OFERTA CENOWA:

| nazwa | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT (%) | wartość VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diatermia krótkofalowa | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Stół do trakcji kręgosłupa | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Aparat ultradźwiękowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Urządzenie do wytwarzania pola o wysokiej częstotliwości | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Wirówka do kończyn górnych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | razem |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

......................., dn. _ _ . _ _ . 2017 r.	                                                                                 ...................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

Zadanie nr 2: Lampa Q - światło spolaryzowane – 1 szt.

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Model, typ, nr katalogowy: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017 r. |  |

|  | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Światło białe, spolaryzowane | Tak |  |
|  | Średnica światła 20cm | Tak |  |
|  | Zestaw kolorowych filtrów 6 szt. | Tak |  |
|  | Maksymalna moc do 50VA | Tak |  |
|  | Zakres długości fal 385-780 nm | Tak |  |
|  | Gęstość mocy 40 mW/cm2 | Tak |  |
|  | Stopień polaryzacji >95% z polaryzatorem | Tak |  |
|  | Statyw Home | Tak |  |
|  | Dane techniczne: Waga 1,120g wymiary: 260 x 158 x 173 mm | Tak |  |
|  | Warunki serwisu gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja producenta min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Bezpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak/Nie |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak/Nie |  |
|  | Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | Bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta) | Tak |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu | Podać |  |
|  | Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3) | Podać |  |
|  | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | Podać |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

Oświadczam, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

OFERTA CENOWA:

| nazwa | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT (%) | wartość VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampa Q - światło spolaryzowane | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | razem |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

......................., dn. _ _ . _ _ . 2017 r.	                                                                                 ...................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki