Zadanie nr 1: Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej – 3 szt.

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Model, typ, nr katalogowy: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017 r. |  |

|  | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia na podstawie jezdnej. Na wyposażeniu ramię do rur. Ponadto zestaw jednorazowych drenów oddechowych 10 kpl. na respirator | Tak |  |
|  | Respirator posiadający możliwość podłączenia do systemu będącego na wyposażeniu Zamawiającego | Tak |  |
|  | Możliwość zamocowania ekranu sterującego niezależnie od modułu pneumatycznego | Tak |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V AC, 0/60 Hz | Tak |  |
| Tryby wentylacji |
|  | Wentylacja wymuszona CMV, CMV/Assist | Tak |  |
|  | Wentylacja synchroniczna SIMV | Tak |  |
|  | Wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem PSV i objętością VSV | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP | Tak |  |
| Typy oddechu |
|  | Automatyczne ustawianie wstępnych parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej wagi pacjenta lub wzrostu | Tak |  |
|  | Wentylacja z wymuszoną objętością minutową typu MMV, ASV | Tak |  |
|  | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel, DuoPAP, BIPAP | Tak |  |
|  | Oddech VCV (Objętościowo Kontrolowany) | Tak |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow) | Tak |  |
|  | Wentylacja z uwolnieniem ciśnienia APRV | Tak |  |
|  | Automatyczne ustawianie czasu krótkiego ciśnienia przy APRV | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna na maskę NIV dostępna minimum w trybach: CMV/VCV, SIMV/VCV, PSV, VSV. | Tak |  |
|  | Ręczne przedłużenie fazy wdechu | Tak |  |
|  | Ręczne przedłużenie fazy wydechu | Tak |  |
|  | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień, z regulacją poziomu PEEP | Tak |  |
|  | Możliwość podawania tlenu przez respirator przy pomocy maski twarzowej z regulacją stężenia O2 i przepływu przy zastosowaniu standardowego obwodu pacjenta. | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i tracheotomijnej dla oddechów spontanicznych i wymuszonych | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora I:E | Tak |  |
| Parametry regulowane |
|  | Częstość oddechów przy wentylacji CMV minimum 5- 90 1/min (podać) | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 1400 ml (podać) | Tak |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 5 do 90 cmH2O (podać) | Tak |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV minimum od 5 do 80 cmH2O | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 45 cmH2O | Tak |  |
|  | Regulowany czas wdechu przy VCV od minimum 0,2 do 8,0 sek (podać) | Tak |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 % (elektroniczny mieszalnik gazów) | Tak |  |
|  | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera: 0,2 l/min –15 L/min | Tak |  |
|  | Płynna regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych | Tak |  |
|  | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5-50% szczytowego przepływu wdechowego | Tak |  |
| Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |
|  | Rzeczywista częstość oddychania | Tak |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | Tak |  |
|  | Częstość oddechów mechanicznych | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | Tak |  |
|  | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta –prezentacja wyniku pomiaru na ekranie respiratora w formie cyfrowej | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji SIMV | Tak |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV | Tak |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej | Tak |  |
|  | Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP | Tak |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe | Tak |  |
|  | Ciśnienie średnie | Tak |  |
|  | Ciśnienie fazy Plateau | Tak |  |
|  | Ciśnienie AutoPEEP | Tak |  |
|  | Ciśnienie zaklinowania P0,1 | Tak |  |
|  | Pomiar maksymalnego wysiłku spontanicznego pacjenta NIF | Tak |  |
|  | Podatność statyczna i oporność płuc | Tak |  |
|  | Podatność i oporność dynamiczna płuc | Tak |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak |  |
|  | Kalkulacja indeksu dyszenia RSB | Tak |  |
|  | Stała czasowa układu oddechowego w fazie wydechu | Tak |  |
| Prezentacja graficzna |
|  | Prezentacja na pojedynczym, kolorowym minimum 15 calowym ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas, – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie | Tak |  |
|  | Prezentacja na pojedynczym, kolorowym minimum 15 calowym ekranie respiratora pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ | Tak |  |
|  | Prezentacja na pojedynczym kolorowym minimum 15 calowym ekranie respiratora: trendów mierzonych parametrów – co najmniej 96 godzin | Tak |  |
|  | Graficzna wizualizacja w czasie rzeczywistym podatności i oporności płuc pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość konfiguracji układu ekranu respiratora przez użytkownika | Tak |  |
| Alarmy |
|  | Kategorie alarmów według ważności | Tak |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | Tak |  |
|  | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | Tak |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej | Tak |  |
|  | Za wysokiej objętości oddechowej TV | Tak |  |
|  | Za wysokiej częstości oddechów – tachypnea | Tak |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | Tak |  |
|  | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku | Tak |  |
|  | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej | Tak |  |
| Inne wymagania |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP – opisać | Tak |  |
|  | Wprowadzenie do pamięci respiratora stosowanego sposobu nawilżania w celu zwiększenia dokładności pomiarów | Tak |  |
|  | Funkcja autotestu aparatu dokonywana automatycznie po włączeniu | Tak |  |
|  | Nebulizator do wziewnego podawania leków do każdego respiratora | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji kompletnego układu pacjenta wraz z zastawką wydechową i przepływomierzem wydechowym | Tak |  |
|  | Port USB zapewnia prosty transfer indywidualnych konfiguracji respiratora | Tak |  |
|  | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu | Tak |  |
|  | Pełna Instrukcja Obsługi na ekranie respiratora | Tak |  |
|  | Warunki serwisu gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja producenta min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Bezpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak/Nie |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak/Nie |  |
|  | Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | Bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta) | Tak |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu | Podać |  |
|  | Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3) | Podać |  |
|  | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | Podać |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

Oświadczam, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

OFERTA CENOWA:

| nazwa | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT (%) | wartość VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | razem |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

......................., dn. _ _ . _ _ . 2017 r.	                                                                                 ...................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

Zadanie nr 2: Aparat USG – 1 szt.

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Model, typ, nr katalogowy: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017 r. |  |

|  | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat USG przenośny z dedykowanym wózkiem jezdnym (komplet) | Tak |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze | Tak |  |
|  | Waga aparatu do 8 kg | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Monitor LED wysokiej rozdzielczości o przekątnej min 15” | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji kąta uchylenia monitora w celu ułatwienia pracy w zmiennych warunkach oświetlenia | Tak |  |
|  | Wbudowana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzenia danych | Tak |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak |  |
|  | Dynamika systemu min. 165 dB | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic, wyłączenie elektronicznych, 1,5-18MHz | Tak |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach | Tak |  |
|  | Dwa aktywne gniazda głowic obrazowych wbudowane w aparat | Tak |  |
|  | Aktualizacja systemu jednym wciśnięciem dedykowanej ikony - pomocne podczas wprowadzania nowych rewizji usprawniających pracę systemu. | Tak |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego do pełnego ekranu | Tak |  |
|  | Linia środkowa dostępna na głowicy linowej w prezentacji B w celu lepszej orientacji pozycji igły przy wkłuciach techniką „out of plane“ | Tak |  |
|  | Wózek na podstawie jezdnej do aparatu z niezależnymi wieszakami do głowic, stolikiem na printer i półką na akcesoria użytkowe | Tak |  |
|  | Bateria umożliwiającą pracę aparatu min. 60 minut po odłączeniu od zasilania. | Tak |  |
|  | Tryby obrazowania |  |  |
|  | B- mode | Tak |  |
|  | Zoom min. 8-krotny. | Tak |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania Min. 2,46 do 30,8 cm | Tak |  |
|  | M-mode | Tak |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PW) | Tak |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (przy zerowym kącie bramki) Min.: +/- 6,0 m/s | Tak |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu przy pomocy jednego przycisku | Tak |  |
|  | Doppler kolorowy (CD)-wszystkie oferowane głowice. | Tak |  |
|  | Zakres regulacji uchylności pola w CD + / - 20 stopni. | Tak |  |
|  | Doppler ciągły (CW) | Tak |  |
|  | Doppler tkankowy (TDI) | Tak |  |
|  | Kolor M Mode | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do badań kardiologicznych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do badań jamy brzusznej | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do badań narządów położonych powierzchniowo | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do badań naczyniowych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do badań układu szkieletowo- mięśniowego | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do oceny nerwów | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do badań i oceny Płuc | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do badań FAST | Tak |  |
|  | Pomiary |  |  |
|  | Pomiar odległości | Tak |  |
|  | Pomiar obwodu | Tak |  |
|  | Pomiar pola powierzchni | Tak |  |
|  | Pomiar objętości | Tak |  |
|  | W pomiarach kardiologicznych możliwość zmierzenia PISA (proximal isovelocity surface area) – pole strefy konwergencji przepływu. | Tak |  |
|  | Głowice |  |  |
|  | Głowica Convex | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości 2-6MHz | Tak |  |
|  | Ilość elementów min. 128 | Tak |  |
|  | Kąt skanowania głowicy min 65 stopni | Tak |  |
|  | Głowica Liniowa | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości 4-12MHz | Tak |  |
|  | Ilość elementów min. 128 | Tak |  |
|  | Szerokość pola skanowania 40mm | Tak |  |
|  | Głowica Sektorowa | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości 2-5MHz | Tak |  |
|  | Ilość elementów min. 64 | Tak |  |
|  | Kąt skanowania głowicy min 84 stopnie | Tak |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym i bazą pacjentów. Dysk min. 500 GB | Tak |  |
|  | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie | Tak |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 - min. 2 szt. | Tak |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | Tak |  |
|  | Obsługa Dicom 3.0 | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję funkcję 2D steer – uchylności obrazu 2D | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pomagające w wizualizacji igły podczas biopsji i innych procedur interwencyjnych | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę Liniową do 18MHz | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę typu microconvex | Tak |  |
|  | Warunki serwisu gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja producenta na cały system min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Bezpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak/Nie |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak/Nie |  |
|  | Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | Bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta) | Tak |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu | Podać |  |
|  | Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3) | Podać |  |
|  | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | Podać |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

Oświadczam, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

OFERTA CENOWA:

| nazwa | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT (%) | wartość VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat USG | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | razem |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

......................., dn. _ _ . _ _ . 2017 r.	                                                                                 ...................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

Zadanie nr 3: Zestaw pomp strzykawkowych – 3 szt.

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Model, typ, nr katalogowy: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017 r. |  |

| Lp. | Parametr | Warunek | Parametr oferowany, opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw składający się z 5 pomp strzykawkowych, 1 pompy objętościowej oraz 1 stacji dokującej na 6 pomp | Tak |  |
|  | OGÓLNE |
|  | Spełnia wymagania CE, nr certyfikatu | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | Tak |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | Tak |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa II, typ CF | Tak |  |
|  | WYMAGANIA PODSTAWOWE |
|  | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | Tak |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | Tak |  |
|  | Masa pompy wraz z zaciskiem umożliwiającym mocowanie na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg | Tak |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę | Tak |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę | Tak |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie pompy do oferowanej stacji dokującej wraz z umieszczonym na pompie uchwytem mocującym do stojaka lub szyny | Tak |  |
|  | Automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w oferowanej stacji dokującej | Tak |  |
|  | MOCOWANIE STRZYKAWKI |
|  | Mocowanie strzykawki do czoła pompy | Tak |  |
|  | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie | Tak |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (min. 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | Tak |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | Tak |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | Tak |  |
|  | Programowanie infuzji |
|  | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 – 1200 ml/godz. | Tak |  |
|  | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz. | Tak |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
|  | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24 godziny, godzinę oraz minutę) | Tak |  |
|  | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | Tak |  |
|  | Dwa rodzaje bolusa: Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu | Tak |  |
|  | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% | Tak |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml | Tak |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min – 96 godzin | Tak |  |
|  | Ciągły pomiar ciśnienia w linii | Tak |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 poziomów | Tak |  |
|  | Funkcja KVO | Tak |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości | Tak |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. | Tak |  |
|  | Panel sterowania |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. tryb nocny) | Tak |  |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min. 5 metrów | Tak |  |
|  | Klawiatura symboliczna | Tak |  |
|  | Komunikaty tekstowe w języku polskim | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia | Tak |  |
|  | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ekranu głównego oraz zawartości menu do potrzeb oddziału | Tak |  |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | Tak |  |
|  | Układ alarmów |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  |
|  | Alarm pustej strzykawki | Tak |  |
|  | Alarm przypominający – zatrzymana infuzja | Tak |  |
|  | Alarm okluzji | Tak |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | Tak |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | Tak |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | Tak |  |
|  | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | Tak |  |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | Tak |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu | Tak |  |
|  | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki | Tak |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji | Tak |  |
|  | Pozostałe |
|  | Port komunikacji RS232, USB, Ethernet | Tak |  |
|  | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | Tak |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 szt. zasilane jednym przewodem | Tak |  |
|  | POMPY OBJĘTOŚCIOWE |
|  | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | Tak |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | Tak |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | Tak |  |
|  | Wymagania podstawowe |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | Tak |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 godz. przy przepływie 125 ml/godz. | Tak |  |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤2 kg | Tak |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy | Tak |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę | Tak |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę | Tak |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie pompy do oferowanej stacji dokującej | Tak |  |
|  | Automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w oferowanej stacji dokującej | Tak |  |
|  | Ręczne (nieautomatyczne) zamykanie drzwiczek | Tak |  |
|  | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta | Tak |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | Tak |  |
|  | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 do 1500 ml/godz. | Tak |  |
|  | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng/godz, ng/kg/min, ng/kg/godz, ng/m2/24h, μg/min, μg/godz, μg/kg/min, μg/kg/godz, μg/m2/min, μg/m2/godz, mg/min, mg/godz, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/godz, mg/kg/24h, mg/m2/min, mg/m2/godz, g/godz, g/kg/min, g/kg/godz, g/m2/min, g/m2/godz, g/m2/24h, mU/min, mU/godz, mU/kg/min, mU/kg/godz, mU/m2/min, mU/m2/godz, U/min, U/h, U/kg/godz, U/kg/24h, U/m2/min, U/m2/godz, mEq/min, Eq/godz, mEq/kg/min, mEq/kg/godz, mEq/m2/min, mEq/m2/godz, mEq/m2/24h, mmol/godz, kcal/godz, kcal/24h, kcal/kg/godz, kcal/kg/24h | Tak |  |
|  | Funkcja programowania infuzji narastająca/opadająca do podaży lipidów | Tak |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
|  | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji | Tak |  |
|  | Dwa rodzaje bolusa: Ręczny - szybkości podaży minimum 50 – 1500 ml/h Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-100 jednostek/0,1 - 1500 ml, automatyczne wyliczenie czasu | Tak |  |
|  | Dokładność pompy +/- 5% | Tak |  |
|  | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu | Tak |  |
|  | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP | Tak |  |
|  | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie | Tak |  |
|  | Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych | Tak |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | Tak |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 168 godzin | Tak |  |
|  | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii | Tak |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 15 poziomów | Tak |  |
|  | Funkcja KVO | Tak |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika | Tak |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. | Tak |  |
|  | Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start | Tak |  |
|  | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie od 50 – 750 mmHg | Tak |  |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczny z min. 5 metrów | Tak |  |
|  | Rejestr zdarzeń min. 1500 – zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Trendy graficzne ciśnienia, objętości lub dawki oraz szybkości infuzji – możliwość podglądu na ekranie pompy w czasie infuzji | Tak |  |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | Tak |  |
|  | Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut | Tak |  |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. tryb nocny) | Tak |  |
|  | Alarmy i ostrzeżenia |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  |
|  | Alarm przypominający – zatrzymana infuzja | Tak |  |
|  | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) | Tak |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | Tak |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | Tak |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | Tak |  |
|  | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | Tak |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu | Tak |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | Tak |  |
|  | Alarm powietrza w linii | Tak |  |
|  | Pozostałe |
|  | Port komunikacji RS232, USB, Ethernet | Tak |  |
|  | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | Tak |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 szt. zasilane jednym przewodem | Tak |  |
|  | STACJA DOKUJĄCA |
|  | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | Tak |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | Tak |  |
|  | Wymagania podstawowe |
|  | Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie 6 oferowanych pomp strzykawkowych i objętościowych | Tak |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie oferowanych pomp w stacji dokującej wraz z umieszczonym na pompie uchwytem mocującym do stojaka lub szyny oraz uchwytem transportowym | Tak |  |
|  | Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp – możliwość niezależnego umieszczania i wyjmowania pomp w i z stacji | Tak |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji | Tak |  |
|  | Masa stacji dokującej maksymalnie 5 kg bez stojaka | Tak |  |
|  | Stacja dokująca wyposażona w stojak o zwiększonej nośności wyposażony w wieszak z czterema hakami/mocowaniami i podstawę jezdną wyposażoną w pięć kółek minimum jedno kółko z blokadą | Tak |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Gwarancja producenta min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Bezpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak/Nie |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak/Nie |  |
|  | Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | Bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta) | Tak |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu | Podać |  |
|  | Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3) | Podać |  |
|  | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | Podać |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

Oświadczam, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

OFERTA CENOWA:

| nazwa | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT (%) | wartość VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw pomp strzykawkowych | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | razem |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

......................., dn. _ _ . _ _ . 2017 r.	                                                                                 ...................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

Zadanie nr 4: Pompa strzykawkowa – 5 szt.

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Model, typ, nr katalogowy: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017 r. |  |

| Lp. | Parametr | Warunek | Parametr oferowany, opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OGÓLNE |
|  | Spełnia wymagania CE, nr certyfikatu | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | Tak |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | Tak |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa II, typ CF | Tak |  |
|  | WYMAGANIA PODSTAWOWE |
|  | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | Tak |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | Tak |  |
|  | Masa pompy wraz z zaciskiem umożliwiającym mocowanie na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg | Tak |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę | Tak |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę | Tak |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie pompy do oferowanej stacji dokującej wraz z umieszczonym na pompie uchwytem mocującym do stojaka lub szyny | Tak |  |
|  | Automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w oferowanej stacji dokującej | Tak |  |
|  | MOCOWANIE STRZYKAWKI |
|  | Mocowanie strzykawki do czoła pompy | Tak |  |
|  | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie | Tak |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (min. 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | Tak |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | Tak |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | Tak |  |
|  | Programowanie infuzji |
|  | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 – 1200 ml/godz. | Tak |  |
|  | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz. | Tak |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
|  | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24 godziny, godzinę oraz minutę) | Tak |  |
|  | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | Tak |  |
|  | Dwa rodzaje bolusa: Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu | Tak |  |
|  | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% | Tak |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml | Tak |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min – 96 godzin | Tak |  |
|  | Ciągły pomiar ciśnienia w linii | Tak |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 poziomów | Tak |  |
|  | Funkcja KVO | Tak |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości | Tak |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. | Tak |  |

|  | Panel sterowania |
| --- | --- |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. tryb nocny) | Tak |  |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min. 5 metrów | Tak |  |
|  | Klawiatura symboliczna | Tak |  |
|  | Komunikaty tekstowe w języku polskim | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia | Tak |  |
|  | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ekranu głównego oraz zawartości menu do potrzeb oddziału | Tak |  |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | Tak |  |
|  | Układ alarmów |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  |
|  | Alarm pustej strzykawki | Tak |  |
|  | Alarm przypominający – zatrzymana infuzja | Tak |  |
|  | Alarm okluzji | Tak |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | Tak |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | Tak |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | Tak |  |
|  | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | Tak |  |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | Tak |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu | Tak |  |
|  | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki | Tak |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji | Tak |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Gwarancja producenta min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Bezpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak/Nie |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak/Nie |  |
|  | Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | Bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta) | Tak |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu | Podać |  |
|  | Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3) | Podać |  |
|  | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | Podać |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

Oświadczam, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

OFERTA CENOWA:

| nazwa | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT (%) | wartość VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompa strzykawkowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | razem |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

......................., dn. _ _ . _ _ . 2017 r.	                                                                                 ...................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

Zadanie nr 5: Przepływowy ogrzewacz płynów – 2 szt.

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Model, typ, nr katalogowy: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017 r. |  |

|  | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogrzewanie w zakresie regulacji temperatury 36- 39 st. C | Tak |  |
|  | Sucha metoda ogrzewania płynów | Tak |  |
|  | Alarm przekroczenia temperatury | Tak |  |
|  | Prędkość przepływu min. 1-20 ml/min | Tak |  |
|  | Czytelny wyświetlacz | Tak |  |
|  | Nie wymaga specjalnych przyrządów jednorazowego użytku | Tak |  |
|  | Wyświetlacz temperatury | Tak |  |
|  | Zasilanie 220-240V/50/60 Hz V AC | Tak |  |
|  | Warunki serwisu gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja producenta min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Bezpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak/Nie |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak/Nie |  |
|  | Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | Bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta) | Tak |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu | Podać |  |
|  | Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3) | Podać |  |
|  | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | Podać |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

Oświadczam, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

OFERTA CENOWA:

| nazwa | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT (%) | wartość VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przepływowy ogrzewacz płynów | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | razem |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

......................., dn. _ _ . _ _ . 2017 r.	                                                                                 ...................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

Zadanie nr 6: Iluminator naczyniowy – 1 szt.

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Model, typ, nr katalogowy: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017 r. |  |

|  | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bezkontaktowy | Tak |  |
|  | Czas pracy po naładowaniu min. 120 minut | Tak, podać |  |
|  | Bezprzewodowy | Tak |  |
|  | Waga nie więcej niż 500 g | Tak, podać |  |
|  | Możliwość umocowania urządzenia na statywie | Tak |  |
|  | Możliwość odkażania powszechnie dostępnymi środkami odkażającymi | Tak |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD | Tak |  |
|  | Przycisk zasilania | Tak |  |
|  | Zgodność z dyrektywą europejską 2000/364/EC | Tak |  |
|  | Warunki serwisu gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja producenta min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Bezpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak/Nie |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak/Nie |  |
|  | Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | Bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta) | Tak |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu | Podać |  |
|  | Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3) | Podać |  |
|  | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | Podać |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

Oświadczam, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

OFERTA CENOWA:

| nazwa | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT (%) | wartość VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iluminator naczyniowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | razem |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

......................., dn. _ _ . _ _ . 2017 r.	                                                                                 ...................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

Zadanie nr 7: Videolaryngoskop – 1 szt.

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Model, typ, nr katalogowy: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017 r. |  |

|  | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ekran nie mniejszy niż 3,5 cala na rękojeści laryngoskopu | Tak, podać |  |
|  | Łyżki wielorazowego użytku typu MAC w różnych rozmiarach (3, 4) z systemem wideo oraz podwójnym światłem (UV/LED) | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania łyżek jednorazowych (3, 4) kompatybilnych z videolaryngoskopem | Tak |  |
|  | Ochrona przed zaparowaniem | Tak |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z czasem pracy powyżej 1 godziny | Tak |  |
|  | Nieskomplikowana sterylizacja | Tak |  |
|  | W zestawie łyżka do trudnej intubacji | Tak |  |
|  | Odporność na upadki | Tak |  |
|  | Możliwość obracania ekranu w zakresie 360 stopni | Tak |  |
|  | Możliwość nagrywania filmów i robienia zdjęć | Tak |  |
|  | Warunki serwisu gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja producenta min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Bezpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak/Nie |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak/Nie |  |
|  | Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | Bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta) | Tak |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu | Podać |  |
|  | Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3) | Podać |  |
|  | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | Podać |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

Oświadczam, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

OFERTA CENOWA:

| nazwa | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT (%) | wartość VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Videolaryngoskop | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | razem |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

......................., dn. _ _ . _ _ . 2017 r.	                                                                                 ...................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

Zadanie nr 8: Aparat do znieczulenia – 1 szt.

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Model, typ, nr katalogowy: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017 r. |  |

|  | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulania |  |  |
|  | Deklaracja kompatybilności sprzętu (zgodnie z art. 8.1 ustawy o wyrobach medycznych) na aparat z monitorem | Tak |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej z blokadą kół przednich | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230V 50Hz | Tak |  |
|  | Wyposażony w blat do pisania i min. 2 szuflady na akcesoria | Tak |  |
|  | Uchwyt do zapasowej butli tlenowej i uchwyt butli podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu | Tak |  |
|  | Minimum 4 gniazda elektryczne 230V do podłączenia dodatkowego sprzętu medycznego zamontowane w aparacie | Tak |  |
|  | Zasilanie gazowe (N20, 02, powietrze) z sieci centralnej | Tak |  |
|  | Możliwość awaryjnego zasilania w gazy z butli (N20, O2) | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne na minimum 30 minut w warunkach standardowych | Tak |  |
|  | Reduktory do butli O2 i N20 ze złączami gwintowanymi zgodnymi z PN, wyposażone w manometr i przyłącze do aparatu | Tak |  |
|  | Ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem na wydzieliny oraz minimum jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem | Tak |  |
|  | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla 02, N20, AIR | Tak |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 23% ± 2% stężenia tlenu | Tak |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami; przepływ świeżych gazów < 300 ml/min. Regulacja przepływu gazów (N20, AIR, 02) ze skokiem max 30 ml w przedziale min (300 ml/min do 3l/min) | Tak |  |
|  | Niezależny przepływomierz tlenu do tlenoterapii biernej wbudowany fabrycznie w aparat | Tak |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci | Tak |  |
|  | Możliwość demontażu płatków zastawek bez użycia jakichkolwiek narzędzi w celu sterylizacji | Tak |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu | Tak |  |
|  | Układ oddechowy przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i pół zamkniętym | Tak |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności | Tak |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max 1,5 litra | Tak |  |
|  | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salą operacyjną | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego | Tak |  |
|  | Respirator anestetyczny z ekranem wbudowanym w aparat - podać przekątną ekranu | Tak |  |
|  | Respirator nie zużywający gazów do napędu miecha, tłoka | Tak |  |
|  | Tryby wentylacji: |  |  |
|  | możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej | Tak |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny PCV | Tak |  |
|  | tryb wentylacji objętościowo zmienny VCV | Tak |  |
|  | Synchronizowana wentylacja kontrolowana objętością ze wspomaganiem ciśnieniowym SIMV/PS | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji mechanicznej w przypadku zaniku dopływu świeżych gazów do respiratora | Tak |  |
|  | Obrazowanie na ekranie minimum krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |
|  | Regulacje: |  |  |
|  | Minimalny zakres PEEP od 4 do 15 cm H2O - podać zakres | Tak |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu minimum 2:1 do 1:4 - podać zakres | Tak |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 60 / min | Tak |  |
|  | Zakres objętości oddechowej od min 20 do 1400 ml - w trybie wentylacji objętościowej | Tak |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum od 10 do 50 cm H20 - podać zakres | Tak |  |
|  | Regulowana płynnie lub skokowo pauza oddechowa w zakresie minimum od 5 do 50% | Tak |  |
|  | Alarmy: |  |  |
|  | niskiej minutowej objętości oddechowej | Tak |  |
|  | minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  |
|  | Bezdechu | Tak |  |
|  | braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
|  | braku zasilania w gazy | Tak |  |
|  | Prezentacja na ekranie w postaci liczbowej wyniku pomiaru min: |  |  |
|  | stężenia tlenu w gazach wdechowych | Tak |  |
|  | objętości oddechowej TV | Tak |  |
|  | pojemności minutowej MV | Tak |  |
|  | częstotliwości oddechowej f | Tak |  |
|  | ciśnienia szczytowego | Tak |  |
|  | ciśnienia Plateau | Tak |  |
|  | ciśnienia średniego | Tak |  |
|  | ciśnienia PEEP | Tak |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Tak |  |
|  | Dwa komplety drenów oddechowych dla dorosłych | Tak |  |
|  | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulania: |  |  |
|  | Monitor modułowy (dotyczy sprzętu i oprogramowania) | Tak |  |
|  | Poszczególne moduły pomiarowe i programowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | Tak |  |
|  | Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony we wbudowany akumulator umożliwiający zasilanie na minimum 3 godziny pracy | Tak |  |
|  | Waga monitora poniżej 7 kg | Tak |  |
|  | System umożliwiający automatyczną konfigurację monitora w celu dopasowania do wymagań różnych stanowisk. Monitor przygotowany do stosowania dla wszystkich grup wiekowych od noworodka do dorosłego | Tak |  |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego wbudowanego panelu LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej minimum 10" | Tak |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim | Tak |  |
|  | Minimum 5 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230V 50Hz | Tak |  |
|  | Bezpieczne i wygodne mocowanie do aparatu, umożliwiające łatwe dopasowanie położenia ekranu, Stacja dokująca z multiplikatorem portów ułatwiająca szybkie zakładanie i ściąganie monitora zapewniająca minimum zasilanie sieciowe i przekazywanie sygnału sieciowego | Tak |  |
|  | Mierzone parametry, moduły pomiarowe: |  |  |
|  | EKG: |  |  |
|  | pomiar częstości akcji serca - zakres minimum 30 : 250/min | Tak |  |
|  | monitorowanie jednocześnie 3 z 7 odprowadzeń rzeczywistych, dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 1 % | Tak |  |
|  | Możliwość pomiaru 12 odprowadzeń EKG z mniej niż 10 elektrod | Tak |  |
|  | w komplecie filtr zakłóceń elektrochirurgicznych | Tak |  |
|  | Oddech: |  |  |
|  | pomiar metodą impedancyjną w zakresie minimum 5 : 120 oddech./min, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu, dokładność pomiaru częstości oddechów przynajmniej +/-2 oddechy na minutę | Tak |  |
|  | Saturacja: |  |  |
|  | w komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec | Tak |  |
|  | system monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale w zakresie minimum 30 : 100% | Tak |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia: |  |  |
|  | Pomiar ręczny i automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie minimum 1 : 240 min | Tak |  |
|  | prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej oraz średniej, ciągłe pomiary przez określony czas staza żylna | Tak |  |
|  | w komplecie przewód i zestaw mankietów dla dorosłych (trzy rozmiary), mankiety pomiarowe bez lateksu | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury: |  |  |
|  | dwa tory pomiarowe | Tak |  |
|  | wyświetlanie T1, T2 | Tak |  |
|  | w komplecie dwa czujniki temperatury: powierzchniowy i rektalny | Tak |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia: |  |  |
|  | minimum dwa tory pomiarowe | Tak |  |
|  | 5 jednorazowych przetworników na zestaw | Tak |  |
|  | możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, dokładność pomiaru ciśnienia min. +/-1 mmHg | Tak |  |
|  | prezentacja przebiegów dynamicznych oraz wartości liczbowych parametrów pobieranych z przedmiotowego aparatu do znieczulania takich jak: wartości przepływów świeżych gazów, stężenie 02, parametry wentylacji (częstość oddychania, PEEP, ciśnienie Plateau, ciśnienie w drogach oddechowych, wentylacja minutowa) | Tak |  |
|  | Prezentacja graficzna prężności dwutlenku węgla CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym | Tak |  |
|  | Pomiar i prezentacja stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej, dla podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, halotanu, desfluranu oraz MAC w zależności od wieku pacjenta | Tak |  |
|  | Prezentacja stężeń wdechowych i wydechowych tlenu w gazach oddechowych | Tak |  |
|  | Kalkulator dawki leków | Tak |  |
|  | Alarmy na minimum 3 poziomach ważności - opisać | Tak |  |
|  | Ręczne oraz automatyczne ustawienie wszystkich granic alarmowych na podstawie bieżących parametrów monitorowanych u pacjenta | Tak |  |
|  | Pamięć minimum 50 sytuacji alarmowych zapisywanych ręczne i automatyczne w trakcie wystąpienia alarmu wraz z krzywymi dynamicznymi | Tak |  |
|  | Minimum 24-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów w postaci tabel i wykresów aktualizacja prezentacji co 60 sek. | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja trendów z min 10 i 60 min i krzywych im odpowiadających | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł BIS, sterowanie modułem z przedmiotowego monitora, komunikacja moduł jednostka centralna w języku polskim. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia | Tak |  |
|  | Moduł zwiotczenia mięśni NMT, Pomiar metodą ST, TOF i PTC. sterowanie modułem z przedmiotowego monitora, komunikacja moduł jednostka centralna w języku polskim. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru rzutu minutowego serca metodą ciągłą PiCCO komunikacja w języku polskim | Tak |  |
|  | Komunikacja z całym systemem w języku polskim | Tak |  |
|  | Warunki serwisu gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja producenta min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Bezpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak/Nie |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak/Nie |  |
|  | Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | Bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta) | Tak |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu | Podać |  |
|  | Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3) | Podać |  |
|  | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | Podać |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

Oświadczam, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

OFERTA CENOWA:

| nazwa | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT (%) | wartość VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do znieczulenia | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | razem |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

......................., dn. _ _ . _ _ . 2017 r.	                                                                                 ...................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki