Aparat USG wielozadaniowy z kolorowym Dopplerem – 1 szt.

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Model, typ, nr katalogowy: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017 r. |  |

|  | Opis parametrów technicznych | Wartość graniczna | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Ultrasonograf do badań jamy brzusznej, naczyń, urologicznych, narządów powierzchownych, ortopedycznych | Tak | bez punktacji |  |
|  | Cyfrowy ultrasonograf z kolorowym Dopplerem do badań standardowych i wysokospecjalistycznych z możliwością pracy na sali operacyjnej i zabiegowej. Zbudowany na mobilnej platformie składający się z jednostki centralnej, konsoli, monitora, kompletu głowic i videoprintera, stacji roboczej komputerowej z układem zapisu danych surowych „RAW DATA” oprogramowaniem umożliwiającym wstępną ocenę oraz poszerzoną analizę | Tak | bez punktacji |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości o min. 1200x1000 px. i przekątnej [x”] | ≥ 19” | bez punktacji |  |
|  | Cyfrowe przetwarzanie danych – min. ośmiokrotny system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki oraz układem zapisu „surowych danych” wejściowych Raw Data do dalszej analizy | Tak | bez punktacji |  |
|  | Ilość kanałów procesowych/ przetwarzania [N] | ≥ 700 000 | bez punktacji |  |
|  | Ilość kanałów nadawczych TX | ≥ 192 | bez punktacji |  |
|  | Ilość kanałów odbiorczych RX | ≥ 192 | bez punktacji |  |
|  | Częstotliwości pracy aparatu [MHz] | ≥ 1 ÷ 18 MHz | bez punktacji |  |
|  | Minimalna głębokość penetracji [cm] | ≤ 2 cm | bez punktacji |  |
|  | Maksymalny zakres głębokości penetracji bez utraty rozdzielczości [cm] | ≥ 40 cm | bez punktacji |  |
|  | Ilość niezależnych równoważnych gniazd wejściowych dla głowic obrazowych [N] | ≥ 3 | bez punktacji |  |
|  | Ilość gniazd parkingowych w obudowie aparatu dla dodatkowych głowic | min. 2 | bez punktacji |  |
|  | Dynamika wzmocnienia [dB] | ≥ 265 dB | bez punktacji |  |
| II. | Tryby pracy |  |  |  |
|  | B-mode, B/B | Tak | bez punktacji |  |
|  | M-mode, B /M | Tak | bez punktacji |  |
|  | THI - Obrazowanie Harmoniczne typu „Inwersja Pulsu” na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne inne niż „Inwersja Pulsu” wykorzystujące do analizy min. 3 częstotliwości | Tak | bez punktacji |  |
|  | PWD / HPRF - Doppler Pulsacyjny z obrazowaniem szybkich przepływów | Tak | bez punktacji |  |
|  | CD – Doppler Kolorowy | Tak | bez punktacji |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler kierunkowy | Tak | bez punktacji |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów | Tak | bez punktacji |  |
|  | TDI – Doppler Tkankowy | Tak | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie Trapezowe i Rombowe na głowicach liniowych | Tak | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie Compound / Wielokątowe min. 6 ustawień | Tak | bez punktacji |  |
|  | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) min. 6 ustawień | Tak | bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej (np. B-Steer+, NBe) | Tak | bez punktacji |  |
|  | Min. 2 stopnie ustawienia wzmocnienia wizualizacji igły biopsyjnej | Tak | bez punktacji |  |
|  | Duplex: 2D + PWD/TDI, B/M/PWD | Tak | bez punktacji |  |
|  | Triplex: 2D + CD + PWD z możliwością pomiaru prędkości przepływu przy kącie zero stopni [m/s] | ≥ 12 m/s | <16 m/sek. – 0 pkt. ≥16 m/sek. – 2 pkt. |  |
| III. | Przetwarzanie obrazu |  |  |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla B-mode dla obrazu diagnostycznego | ≥ 500 obr/s | bez punktacji |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla CD | ≥ 360 obr/s | bez punktacji |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla TDI | ≥ 1000 obr/s | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie trapezoidalne min. +/- 20 stopni | Tak | bez punktacji |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu, kontrastu) | Tak | bez punktacji |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | Tak | bez punktacji |  |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku ( min. ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | Tak | bez punktacji |  |
|  | Pamięć CINE / RAM [MB] | ≥ 256 MB | bez punktacji |  |
|  | Zoom dla obrazu w czasie rzeczywistym i zamrożonym [N x] | ≥ 20x | bez punktacji |  |
|  | Możliwość wpisania adnotacji | Tak | bez punktacji |  |
|  | Rzeczywista wielkość wyświetlanego obrazu USG powyżej 50% wielkości monitora. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Funkcja umożliwiająca porównywanie min. 9 obrazów zamrożonych i ruchomych dotyczących tego samego pacjenta, a pochodzących z różnych okresów | Tak | bez punktacji |  |
| IV. | Parametry Dopplera pulsacyjnego PWD |  |  |  |
|  | Minimalna wielkość bramki Dopplera [mm] | ≤ 1 mm | bez punktacji |  |
|  | Maksymalna wielkość bramki Dopplera [mm] | ≥ 20 mm | bez punktacji |  |
|  | Doppler spektralny z możliwością pomiaru prędkości przepływu przy kącie zero stopni [m/s] | ≥ 16 m/s | bez punktacji |  |
|  | Maksymalny PRF [kHz] | ≥ 50 kHz | bez punktacji |  |
|  | Maksymalny kąt uchylności pola Dopplera [x0] | ≥ ±300 | bez punktacji |  |
|  | Automatyczna optymalizacja zapisu | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej Dopplera Spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak | bez punktacji |  |
| V. | Pomiary |  |  |  |
|  | Ilość pomiarów odległości na jednym obrazie | ≥ 10 | bez punktacji |  |
|  | Obszaru / Długości obrysu / Pola powierzchni / Objętości / Kątów, Stenozy | Tak | bez punktacji |  |
|  | Pomiar prędkości przepływu :Vmax, Vmin., Vśr., Indeksu Pulsacyjnego i Rezystancyjnego | Tak | bez punktacji |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie wartości IMT (Intima Media Thickness). | Tak | bez punktacji |  |
|  | Automatyczne obrys zapisów Dopplera z wyznaczeniem parametrów pomiarów Dopplera w czasie rzeczywistym | Tak | bez punktacji |  |
| VI. | Obliczenia/Raporty |  |  |  |
|  | Program jamy brzusznej | Tak | bez punktacji |  |
|  | Program naczyniowy | Tak | bez punktacji |  |
|  | Program urologiczny | Tak | bez punktacji |  |
|  | Program ortopedyczny /MSK | Tak | bez punktacji |  |
|  | Program Inne | Tak | bez punktacji |  |
| VII. | Głowice |  |  |  |
|  | 1. Convex do badań jamy brzusznej wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Podać model | bez punktacji |  |
|  | Szerokopasmowa o częstotliwości [MHz] | ≥ 1,5 ÷ 6 MHz | bez punktacji |  |
|  | Kąt widzenia [x0] | ≥ 700 | bez punktacji |  |
|  | Wybór częstotliwości dla obrazowania harmonicznego – THI [N] | ≥ 5 | bez punktacji |  |
|  | Ilość elementów [N] | ≥ 190 | bez punktacji |  |
|  | Tryby pracy : B-Mode, THI, elastografii typu uciskowego i Shear Wave, z kontrastami, z oprogramowaniem do mikroprzepływów | Tak | bez punktacji |  |
|  | Przystawka biopsyjna | Tak | bez punktacji |  |
|  | 2. Liniowa do badań narządów powierzchownych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Podać model | bez punktacji |  |
|  | Szerokopasmowa o częstotliwości [MHz] | ≥ 6 ÷ 14 MHz | bez punktacji |  |
|  | Pole widzenia FOV [mm] | 58 mm +/-5% | bez punktacji |  |
|  | Wybór częstotliwości dla obrazowania harmonicznego- THI [N] | ≥ 5 | bez punktacji |  |
|  | Ilość elementów [N] | ≥ 190 | bez punktacji |  |
|  | Tryby pracy : B-Mode, THI, elastografii typu uciskowego i Shear Wave, z kontrastami, z oprogramowaniem do mikroprzepływów | Tak | bez punktacji |  |
| VIII. | Archiwizacja |  |  |  |
|  | Drukarka termiczna B&W | Tak | bez punktacji |  |
|  | Twardy Dysk min. 1TB | Tak | bez punktacji |  |
|  | Nagrywarka CD/DVD wbudowana w aparat | Tak | bez punktacji |  |
|  | Zapisywanie w formatach JPG, AVI, WMV9, DICOM, Raw Data | Tak | bez punktacji |  |
|  | Moduł pozwalający na pracę w sieci komputerowej z transmisją danych i obrazów wg standardu DICOM 3.0. z protokołami komunikacyjnymi minimum: - Media Storage - Verification - Storage (Network) - Print - Storage Commitment - MWM (Modality Worklist Management) - Query / Retrieve - Structure Reporting | Tak | bez punktacji |  |
|  | Oferowany aparat musi być wyposażony w: kartę sieciową ze złączem LAN interfejs USB 2.0 High Speed wyjście cyfrowe DVI lub równoważne wyjście S-VHS. złącze do wyłącznika nożnego możliwość rozbudowy o pracę z Wireless LAN | Tak | bez punktacji |  |
|  | Port USB do podłączenia nośnika PENDRIVE min. 2 porty na konsoli | Tak | bez punktacji |  |
| IX. | Ergonomia |  |  |  |
|  | Mobilny układ jezdny z blokowaniem kół i możliwością jazdy w przód | Tak | bez punktacji |  |
|  | Konsola /Klawiatura alfanumeryczna podświetlana | Tak | bez punktacji |  |
|  | Podświetlane przełączniki funkcyjne z możliwością programowania min. 15 | Tak | bez punktacji |  |
|  | Ekran dotykowy min. 10” z przyciskami funkcyjnymi z możliwością programowania położenia poszczególnych przycisków, ich wielkości oraz przypisanych funkcji | Tak | bez punktacji |  |
|  | Panel sterowania z regulowaną wysokością na min. 12 cm | Tak | bez punktacji |  |
|  | Monitor LCD o przekątnej min. 19 cali, umocowany na regulowanym ramieniu umożliwiającym zmianę wysokości, kąta, obrotu, przechyłu i położenia; | Tak | bez punktacji |  |
|  | Uchwyty na głowice z lewej i prawej strony konsoli | Tak | bez punktacji |  |
|  | Zasilanie z sieci 230V / 50 Hz ± 10% | Tak | bez punktacji |  |
|  | Pobór mocy | ≤ 0,8 kVA | ≥ 0,5 kVA - 0 pkt. < 0,5 kVA - 2 pkt. |  |
|  | Wymiary [cm] | Podać | bez punktacji |  |
|  | Waga [kg] | ≤ 140 kg | bez punktacji |  |
| X. | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert |  |  |  |
|  | Możliwość pracy z głowicami wolumetrycznymi typu convex, linia, endokawitarna, w trybie pracy 3D/4D dla B-mode, CHI, CD i STIC | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerki, jądra itd.) bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. przy jednoczesnej prędkości odświeżania FR>50 obr./sek. i bramce 2 x 2 cm w mikronaczyniach, pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych na zaoferowanych głowicach: convex, linia, endocavity. Możliwość prezentacji kierunku napływu. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość pracy z głowicami Linia i Convex z centralnym kanałem biopsyjnym | Tak/Nie Podać model głowic | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość współpracy z głowica dwupłaszczyznową typu convex /linia o średnicy max 20 mm, kącie widzenia min. 1700, polu widzenia min. 56 mm | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł obrazowania panoramicznego z możliwością wykonania w czasie rzeczywistym bezpośrednio na aparacie pomiarów na uzyskanym obrazie o długości min. 200 cm | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z wykorzystaniem kontrastów - CHI o niskim indeksie MI; Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących na dostępne na głowicy convex, liniowej. Długość pętli w czasie procedur kontrastowych min. 3 minut | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł obrazowania TE – Elastografia Tkankowa typu Strain, obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym w postaci map kolorów oraz skali porównawczej obszaru badanego i referencyjnego na głowicach liniowej, convex i endokawitarnej z jakościowym wskaźnikiem użytej siły ucisku oraz czasu jego trwania pozwalający dobrać odpowiedni czas i siłę stosowanego ucisku | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł specjalistycznego oprogramowanie do badania narządów miąższowych (w tarczycy, nerkach, piersiach) z wizualizacją mikrozwapnień techniki inne niż opisane w pkt. II.: 3, 4, 11, 12 | Tak/Nie | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł obrazowania SW – Elastografia akustyczna, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – Shear Wave dostępne na głowicach: liniowych, convex i endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł obrazowania SW z analizą jakości otrzymywanych wyników w obrazowaniu SW pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł obrazowania SW z funkcją elastografii SW działająca w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola obrazowania elastograficznego na głowicach liniowych, convex, endocavity | Tak/Nie | Tak – 3 pkt. Nie– 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł obrazowania SW z możliwością regulacji pola analizy SW oraz pokazywanie elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym | Tak/Nie | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| XI. | Inne |  |  |  |
|  | Zaoferowane głowice: convex, linia powinny być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego ultrasonografem APLIO jednocześnie zaoferowany aparat musi współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego głowicami model: PVT-375BT i PLT-1005BT, PLT-704BT, PVT-740BT, PVT-781BT | Tak/Nie | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Czyszczenie i dezynfekcja zaoferowanych głowic wszystkimi zalecanymi przez producenta środkami w tym zawierającymi alkohol | Tak | bez punktacji |  |
|  | Sterylizacja całych głowic wraz z kablem w płynach zalecanych przez producenta | Tak | bez punktacji |  |
|  | Warunki serwisu gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja producenta obejmująca cały system min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Bezpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak/Nie |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak/Nie |  |
|  | Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | Bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta) | Tak |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu | Podać |  |
|  | Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3) | Podać |  |
|  | Liczba i okres nieodpłatnych szkoleń: pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu (min. 1 dzień roboczy min. 6 godzin) dodatkowe specjalistyczne szkolenia, w innym terminie ustalonym z Zamawiającym z zakresu nowych technik obrazowania USG dla min. 2 operatorów oraz szkolenie 2 operatorów z diagnostyki jamy brzusznej | Tak |  |
|  | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | Podać |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

Oświadczam, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

OFERTA CENOWA:

| nazwa | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT (%) | wartość VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat USG wielozadaniowy z kolorowym Dopplerem | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | razem |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

......................., dn. _ _ . _ _ . 2017 r.	                                                                                 ...................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki